附件二：
[bookmark: _GoBack]生物气溶胶采样器仪器参数
一、产品用途：
基于离心式采样（或又称气旋式采样）原理的生物空气采样器，主要应用于突发公共卫生事件应急监测、空气质量控制、环境污染研究、制药、食品、兽医工业、生物医学和健康环境的空气质量监测等领域。
二、符合标准：
生物气溶胶的采样和分析方法的国家通用原则：GB/T 38517-2020《颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则》规定了环境空气中细菌、病毒、真菌和毒素等不同特性的生物气溶胶的采样和分析方法的通用原则。
三、配置清单（单套）：
	序号
	品名
	单位
	数量

	1
	采样器主机
	台
	1

	2
	电源线
	个
	1

	3
	专用蓄电池
	个
	1

	4
	样本保存液
	箱
	1

	5
	户外采集用拉杆箱
	个
	1

	6
	配套操作手册、合格证
	套
	1










四、性能参数要求：
▲1.1采样原理：离心式采样(气旋式采样)
1.2样本对象：细菌、病毒、真菌、孢子、霉菌、悬浮颗粒等
1.3采样介质：液体
▲1.4采样流量：100、150、200、250、300LPM(5档可调)（需提供实物图片并加盖生产厂家公章的证明材料扫描件）
1.5采样时间：1~60 min(可自定义)
1.6粒子范围：＞0.2μm
1.7捕获效率：＜2μm为95%，＞2μm为98%
1.8采样容器：一次性采样杯（15mL，一次性使用）
▲1.9补液功能：可设置10~30 min间隔补液，单次补液lmL（需提供实物图片并加盖生产厂家公章的证明材料扫描件）
1.10辅助功能：环境温度及湿度监测
1.11用户界面：LED 数码显示屏，薄膜按键
1.12安全保护功能：防倾倒报警系统
1.13防污染功能：可设置更换的前置细菌病毒过滤器、后置Hepa高效过滤膜
1.14携带方式：便携式，配备可斜跨/便携式箱体
1.15重量：设备净重约4kg，配置便携式箱体约17kg
1.17使用电源：锂离子充电模块：DC24V 60W（连续工作≥1小时）
1.18交流电供电模块：DC24V 60W
1.19操作环境：4℃~50℃，≤85% RH
五、质量保证：
1、设备原厂免费质保期1年；
2、质保期内提供一次技术维护。
六、服务要求：
1、培训：仪器安装调试完成，负责采购人至少3名技术人员的现场培训，时间不少于1个工作日。
2、服务响应：仪器出现故障后，一般问题维修响应时间不超过24小时，重大问题不超过48小时。
3、技术支持：提供长期技术支持和维修服务，包括软件的免费升级等；保证长期的零配件及耗材供应，终身提供优质服务。采购人有权要求中标单位签订合同前提供样机验证技术性能指标。
七、交货期：
合同签订后10天内完成本次招标设备的供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用。
八、运输：
由中标方负责，运至采购人指定地点。
九、付款方式：
按照合同条款执行。
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